НЕПОКРЫТЫЕ ПРОВЕРКИ УБСИ
И ТРЕБОВАНИЯ К ДООСНАЩЕНИЮ СТЕНДА

Техническая записка к минимальной поставке ПО проверки ЯЛК-96 + ЯТП

| Объект | УБСИ ЛВРМ.468157.002 |
| --- | --- |
| Основание | Проект ТУ УБСИ; текущая конфигурация стенда КТМА |
| Дата | 05.09.2026 |
| Статус | Для согласования с производством и разработчиком оснастки |

1. Назначение

Документ фиксирует требования ТУ, которые текущая минимальная поставка стендового ПО не подтверждает автоматически. Отсутствие проверки нельзя заменять результатом «НОРМА». До появления подтверждённой методики и оснастки в отчёте должен применяться статус «НЕ ПРОВЕРЕНО».

2. Уже закрытый автоматизированный объём

проверка ЯЛК-96: калибровка, 80 адресов, аналоговые значения, контактные состояния, обрыв, перегрузка ±12 В и безопасный сброс;

проверка ЯТП: 30 каналов при ручных точках магазина 0 / 120 / 240 Ом;

питание УБСИ: готовность не более 30 с, работа при 24 / 27 / 35 В, ток до 400 мА, выдержки 19 В — 5 мин и 37 В — 1 мин;

контроль эталонного воздействия 6,2 ±0,03 В прибором В7-78/1;

опциональная отдельная проверка контактных порогов ЯЛК 1,0 / 2,4 В.

3. Требования, не проверяемые текущим стендом

| Требование | Почему сейчас нельзя подтвердить | Что нужно предоставить | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание датчиков 6,2 ±0,2 В при 350 мА | Нет подтверждённого нагрузочного маршрута, распиновки и безопасной коммутации нагрузки. | Электронная нагрузка либо эквивалент 17,7 Ом не менее 3 Вт; схема подключения; номера разъёмов/контактов; порядок включения. | НЕ ПРОВЕРЕНО |
| Защита при 450 мА и восстановление | Не определены нагрузочный маршрут, критерий срабатывания и момент/условия восстановления. | Электронная нагрузка либо эквивалент 13,8 Ом не менее 4 Вт; подтверждённый предел; выдержка; критерий отключения и восстановления. | НЕ ПРОВЕРЕНО |
| Входной ток канала ≤2 мкА – не проверяется | АКИП измеряет суммарный ток всего УБСИ. Его показание не выделяет ток отдельного входного канала. | Рассечка конкретного входа; микроамперметр/электрометр с подходящим диапазоном; схема, напряжение проверки и перечень каналов. | НЕ ПРОВЕРЕНО |
| Сопротивление изоляции ≥20 МОм – не проверяется | У текущего стенда нет подтверждённого источника испытательного напряжения и измерителя с необходимым диапазоном и запасом. | Мегаомметр/измеритель изоляции на установленное методикой напряжение (предварительно принято 100 В); карта точек; разряд и меры безопасности. | НЕ ПРОВЕРЕНО |

4. Что требуется от производства

подтверждённая схема подключения для каждого требования: разъём, номера контактов, полярность, общий провод и допустимый ток;

утверждённая последовательность действий и точные критерии «НОРМА / НЕ НОРМА»;

перечень средств измерений, диапазоны, класс точности и требования к поверке;

решение, какие каналы проверяются полностью, а какие принимаются по производственному контролю ячейки;

разрешение на автоматическое управление нагрузкой либо форма ручного протокола.

5. Допустимый временный ручной ввод

До автоматизации допускается заносить результат внешнего измерения в будущий регистратор, но только как ссылку на самостоятельный протокол. Простого флажка оператора недостаточно.

| Обязательное поле | Содержание |
| --- | --- |
| Требование ТУ | номер пункта и наименование параметра |
| Измеренное значение | значение, единица, нижний/верхний предел |
| Схема проверки | разъём, контакты, подключённая нагрузка или рассечка |
| Средство измерений | тип, заводской номер, дата/срок поверки |
| Прослеживаемость | номер внешнего протокола, дата, оператор |
| Решение | НОРМА / НЕ НОРМА; «НЕ ПРОВЕРЕНО» при неполных данных |

6. Правило интеграции в ПО

Автоматическая процедура добавляется в обязательный сценарий только после подтверждения схемы и безопасного прогона на живом стенде.

Ручной результат считается доказательством только при заполнении всех полей раздела 5 и хранении внешнего протокола.

Если оборудование или инструкция не предоставлены, краткий отчёт ТУ явно перечисляет непроверенные пункты и не выдаёт заключение о полном соответствии УБСИ.

Климатические испытания, масса, габариты, маркировка и внешний вид ведутся отдельным регистратором; после климатического воздействия стенд повторяет обычную электрическую проверку.

7. Решение на текущую поставку

В обязательную поставку входят ЯЛК-96, ЯТП и реализованный цикл питания. Питание датчиков 350/450 мА, входной ток ≤2 мкА и изоляция ≥20 МОм остаются «НЕ ПРОВЕРЕНО» до получения оборудования, оснастки и утверждённой инструкции.